**Внесение изменений в извещение и документацию к извещению о проведении запроса котировок № 60/23140501013 от 07.06.2023 г.**

09.06.2023 г.

**Изменения в извещении:**

**1. Срок подачи Котировочных заявок:** дата начала подачи заявок - «07» июня 2023 г. с 12:00 ч.Дата окончания срока подачи заявок - «19» июня 2023 г. в 15:00 ч. местного времени.

**Изменения в документации:**

1. п. 10 читать в следующей редакции: «19.06.2023 г. 15:00 ч.»

**2.** Принято решение внести изменения в приложение №2 к документации к извещению.

Читать приложение №2 в новой редакции:

Приложение № 2

к котировочной документации

**Техническое задание**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Камера дезинфекционная** |  |
| **Описание требований**  | **Значение параметра**  |
| Назначение: Предназначена для дезинфекции (дезинсекции) одежды, обуви, постельных принадлежностей и других вещей по паровоздушному и пароформалиновому методам, а также дезинфекции книг по паровоздушному методу. | Соответствие |
| **Характеристики:** |  |
| Полностью автоматическое управление процессом дезинфекции, включая программирование дезинфектором необходимых значений параметров влажности, температуры и времени экспозиции, а также автоматический программный контроль и поддержание температуры и влажности в камере на заданном уровне в течение цикла дезинфекции. | Наличие |
| Сохранение в памяти последних значений заданных параметров | наличие |
| Точность поддержания заданной температуры в камере | ±2°С |
| Автоматическая заливка воды в парообразователь и автоматическое поддержание ее на необходимом уровне в течение всего цикла дезинфекции | наличие |
| Электромагнитный клапан и датчики уровня для автоматического поддержания необходимого уровня воды в парообразователе | наличие |
| Графический дисплей для оперативного контроля и управления параметрами влажности, температуры и времени экспозиции | наличие |
| Звуковой сигнал, сигнализирующий об окончании процесса дезинфекции | наличие |
| Автоматическое самотестирование программы управления на наличие возможных неисправностей в работе дезинфекционной камеры | наличие |
| Возможность перехода на ручной режим управления | наличие |
| Материал изготовления камеры дезинфекционной | Ст.3 ГОСТ 380 |
| Корпус камеры цельносварной неразборный | соответствие |
| Внутренний объем камеры, м3 , не менее |  |
| а) общий | 1,89 |
| б) загрузочный | 1,3 |
| Внутренние размеры камеры (длина х ширина х высота), мм, не менее | 1310х710х1950 |
| Высота от основания решетки до потолка , мм, не менее | 1550 |
| Габаритные размеры камеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 1390 х 1030 х 2200 |
| Масса, кг, не более | 500 |
| Количество дверей, шт. | 2 |
| Запирающие устройства дверей, обеспечивающие их плотное прилегание: винтовые зажимы, шт., не менее | 8 |
| Резиновые уплотнители дверей для обеспечения герметичности рабочей камеры | наличие |
| Электропитание |  |
| а) род тока | Переменный 3-фазный |
| б) напряжение, В | 380 |
| в) частота, Гц | 50 |
| Потребляемая мощность, кВт, не более | 9 |
| Встроенный парообразователь с ТЭНами | наличие |
| Объем парообразователя, л, не более | 15 |
| Вытяжной воздуховод с клапаном для удаления пара из камеры | наличие |
| Приточное вентиляционное отверстие с винтовым механизмом закрытия | наличие |
| Расположение винтового механизма приточного отверстия с наружной стороны дезинфекционной камеры, для исключения воздействия влаги на резьбу механизма | соответствие |
| Кран для слива воды из парообразователя | наличие |
| Водосливной патрубок для слива конденсата из камеры | наличие |
| **Комплектация, не менее:** |  |
| Камера с парообразователем, нагревательными элементами, предохранительной решеткой, щитом управления | 1 |
| Испаритель для формалина | *1* |
| Уплотнители коллектора | 1 |
| Коллектор залива воды в сборе (бачок с электромагнитным клапаном и датчиками уровня) | 1 |
| Вытяжной воздуховод с клапаном | 1 |
| Плечико из нержавеющей стали с застежкой 680 мм | 5 |
| Плечико из нержавеющей стали с застежкой 400 мм | 5 |
| Воронка с краном в сборе | 1 |
| Водосливной патрубок ½// | 1 |
| Болт М8 с шайбой 8 для крепления трубы воздуховода | 11 |
| Уплотнитель вытяжной трубы | 1 |
| Полка для книг | 1 компл. |
| Ткань для влажного термодатчика (флажок) | 1 |
| Запасные части |  |
| Электронагреватели  для воздуха для воды | 11 |
| Предохранитель 1А | 2 |
| Техдокументация: |  |
| Паспорт и инструкция по эксплуатации  | 1 экз. |
| Паспорт блока управления дезинфекционной камерой БУДК | 1 экз. |
| **Требования к качеству (разрешительные документы государственного образца):** |  |
| Декларация о соответствии | Наличие |
| Регистрационное удостоверение | Наличие |
| Лицензия производителя на осуществление деятельности по производству медицинской техники | Наличие |
| Гарантия, месяцев, не менее | 12 |

 **Председатель комиссии по закупкам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.М. Саитова**